# LotSensor V1 — инструкция оператора

## 1. Принцип работы

Перед измерением груз находится на верхнем упоре. При запуске прибор:

- проверяет парковку;

- опускает груз;

- останавливает спуск при касании продукта;

- поднимает груз и считает импульсы энкодера;

- паркует груз у верхнего упора;

- показывает высоту продукта от дна бункера.

По геометрии бункера программа вычисляет объём. Масса вычисляется так:

масса, т = объём, м³ × плотность, т/м³ × коэффициент продукта.

Плотность является множителем, а не делителем.

## 2. Безопасность

- Не находитесь под грузом и движущейся нитью.

- Перед ремонтом отключите питание привода.

- Не запускайте измерение во время загрузки, выгрузки или работы механизмов, способных задеть груз.

- При опасности нажмите АВАРИЙНЫЙ СТОП.

- После устранения причины нажмите Сброс ошибки, затем выполните Парковку.

## 3. Запуск программы

### Windows

Запустите LotSensor из меню «Пуск» или ярлыком. Программа сама запускает локальную страницу.

### Linux

В папке проекта выполните:

./start_web_tests.sh

Затем откройте http://127.0.0.1:8765/.

В правом верхнем углу должно быть показано подключение. В строке Состояние лотового датчика дождитесь состояния Готов. Если связи нет, проверьте питание прибора, преобразователь и кабель.

## 4. Обычное измерение

- Убедитесь, что механизмы загрузки и выгрузки остановлены.

- Дождитесь состояния Готов.

- Нажмите 1 замер.

- Не вмешивайтесь в движение груза.

- Дождитесь возврата груза и нового состояния Готов.

- Смотрите итог в полях Результат, на рисунке бункера и в таблице Готовые измерения.

В рабочем режиме уровень продукта на рисунке берётся из последнего результата измерения. Ползунок уровня в этом режиме не используется.

## 5. Кнопки управления

- Вверх / Вниз — ручное движение, пока кнопка удерживается. Используйте только для проверки и обслуживания.

- Парковка — возврат груза к верхнему упору.

- 1 замер — один полный цикл.

- Старт в автомате — заданное рядом количество последовательных контрольных измерений.

- Сброс ошибки — остановка текущего действия, очистка ошибки и возврат управления в исходное состояние.

- АВАРИЙНЫЙ СТОП — немедленная остановка.

- Готовые измерения — результаты завершённых измерений.

- Настройки — параметры движения и защиты.

- Тарировка — настройка коэффициентов энкодеров.

- Журнал — события и ошибки.

- Home — закрыть дополнительные панели.

## 6. Рабочие режимы

### Периодические измерения

Задайте интервал в часах, минутах и секундах и нажмите Запустить периодический режим. Первый замер начинается сразу, следующие — через заданный интервал после завершения предыдущего цикла. Для остановки нажмите эту кнопку ещё раз.

### Основной энкодер результата

- Энкодер нити — основной рекомендуемый источник.

- Энкодер двигателя — резервный источник; применяйте только после его тарировки и сравнения с энкодером нити.

Выбранный источник используется для результата, рисунка бункера и отчёта.

### Звук

Кнопка Звук включает или выключает звуковое сопровождение. Число рядом задаёт громкость от 0 до 100 %. Звуки подъёма и спуска отличаются.

## 7. Симулятор

Симулятор предназначен для обучения без контроллера и механизма.

- Нажмите Симуляция.

- Ползунком слева от бункера задайте условный уровень продукта.

- Пользуйтесь парковкой, одиночным, автоматическим или периодическим измерением как при настоящей работе.

- Чтобы вернуться к прибору, нажмите Выйти из симуляции.

Только в симуляторе ползунок задаёт уровень. Учебные результаты записываются отдельно и не смешиваются с рабочими отчётами.

## 8. Переменные бункера

Откройте Развернуть переменные. Вводите реальные размеры конкретного бункера.

- Максимальное заполнение, % — максимально допустимая высота продукта относительно полной высоты бункера.

- Полный ход макета, мм — масштаб движения рисунка при испытаниях; на реальную длину измерения не влияет.

- Верхний конус: высота, м — вертикальная высота верхней части.

- Верхний конус: верх Ø, м — диаметр верхнего отверстия.

- Диаметр бункера, м — диаметр цилиндрической части и широких оснований конусов. Текущее значение — 5,6 м.

- Высота цилиндра, м — высота прямой цилиндрической части.

- Нижний конус: высота, м — вертикальная высота нижней части.

- Нижний конус: низ Ø, м — диаметр выпускного отверстия.

- Датчик над базой, мм — вертикальная высота датчика над базовой плоскостью.

- Плотность, т/м³ — насыпная плотность продукта. Пример: 0,75 означает 0,75 т/м³.

- Коэффициент продукта — дополнительная эмпирическая поправка массы. Начинайте с 1,000.

### База измерения

Базовая плоскость вычисляется автоматически:

высота базы = высота нижнего конуса + высота цилиндра.

Пример: нижний конус 2 м и цилиндр 10 м дают базу 12 м. Если датчик расположен на 0,2 м выше этой плоскости, введите 200 мм. Тогда высота точки отсчёта равна 12,2 м, и программа вычитает измеренный путь груза из этой высоты.

При переносе датчика измерьте именно его новую вертикальную высоту над базой и измените это поле. Расстояние вдоль наклонной стенки вводить не нужно.

## 9. Настройки измерения

Заводской профиль содержит проверенные значения. Без необходимости их не меняйте.

- Скорость в ручном — скорость кнопок «Вверх» и «Вниз».

- Скорость измерения — обычная скорость спуска и подъёма.

- Скорость выборки лишней нити — ускоренная начальная выборка провисшей нити после касания.

- Скорость парковки — скорость подхода к верхнему упору.

- Ход теста парковки — короткий проверочный отход от упора.

- Время теста парковки — ограничение длительности этой проверки.

- Пауза проверки парковки — пауза внутри отдельной проверки парковки. Перед измерением применяется короткий переход 20 мс.

- Задержка контроля грунта и Скорость контакта Enc — резервные параметры прежнего способа обнаружения грунта. В текущей схеме контакт определяется отдельным датчиком; оставьте заводские значения.

- Максимальное время одного хода — защита от слишком долгого движения.

- Максимальный путь спуска — предельный допустимый путь вниз.

- Остановка двигателя — время отсутствия импульсов, после которого механизм считается остановившимся.

- Остановка Enc у упора — время неподвижности, подтверждающее верхний упор.

- Замедление перед упором — часть обратного пути, на которой начинается снижение скорости.

- Делитель замедления — степень снижения скорости; 10 означает без снижения, 20 — вдвое медленнее.

- Высота груза, мм — поправка на вертикальный размер груза. При грузе высотой 100 мм задайте 100.

- Восстановить заводской профиль — вернуть проверенные настройки из отдельного файла заводских параметров.

После восстановления профиля убедитесь, что геометрия соответствует вашему бункеру.

## 10. Тарировка длины

Тарировка связывает число импульсов с миллиметрами.

- Точно измерьте эталонный вертикальный путь от верхнего положения до точки касания.

- Введите его в поле Эталон, мм.

- Нажмите Старт тарировки.

- Дождитесь полного спуска, подъёма и автоматического контрольного замера.

- Сравните строки «Вниз» и «Вверх» у обоих энкодеров.

Коэффициент основного энкодера рассчитывается по ходу вверх, потому что этот ход наиболее стабилен. Ход вниз сохраняется для сравнения. Коэффициент энкодера двигателя рассчитывается отдельно.

Коэффициенты можно немного изменить вручную и записать кнопкой Записать коэффициенты. Перед новым одиночным замером введённые коэффициенты сохраняются автоматически.

После тарировки выполните несколько одинаковых замеров. Переключайте основной источник только в состоянии Готов.

## 11. Отчёты

Рабочие замеры сохраняются в папке отчеты. Каждый день автоматически создаётся новый файл с датой в имени. В отчёте находятся дата и время, результат в миллиметрах и результат в тоннах.

## 12. Два прибора в одном бункере

Два прибора помогают оценить неровную поверхность продукта:

- боковой прибор измеряет уровень ближе к стенке и даёт ориентир общего уровня;

- центральный прибор измеряет уровень в центре.

Если уровень в центре выше бокового, вероятен конус насыпания — его объём добавляют к объёму по боковому уровню. Если центр ниже, вероятна воронка выгрузки — её объём вычитают.

Для идеального конуса на всём радиусе бункера диаметром 5,6 м (R = 2,8 м) примерная поправка:

- разница 0,5 м — около 4,1 м³;

- разница 1,0 м — около 8,2 м³;

- разница 1,5 м — около 12,3 м³.

Расчёт: ΔV = π × R² × Δh / 3. Масса поправки равна ΔV × плотность × коэффициент продукта.

Это только пример принципа. У разных продуктов отличаются угол естественного откоса, радиус, вершина и форма поверхности. Две точки заметно полезнее одной для обнаружения центрального конуса или воронки, но не описывают произвольную несимметричную поверхность и не гарантируют фиксированный процент повышения точности. Для рабочего расчёта сравните показания с известной массой и при необходимости уточните коэффициент продукта.

## 13. Если измерение не запускается

- Проверьте наличие связи и состояние Готов.

- Убедитесь, что периодический или другой режим уже не выполняется.

- Убедитесь, что внешнего запрета измерения нет.

- Нажмите Сброс ошибки.

- Выполните Парковку.

- Если проблема повторяется, откройте Журнал и запишите точный текст ошибки.

Если результат внезапно изменился, проверьте выбранный основной энкодер, коэффициент тарировки, высоту датчика над базой, высоту груза и геометрию бункера.

## 14. Ежедневная проверка

- Осмотрите нить, груз и крепление датчика.

- Проверьте свободное движение и отсутствие препятствий.

- Запустите программу и дождитесь связи.

- Выполните парковку.

- Сделайте контрольный одиночный замер.

- Сравните его с ожидаемым уровнем и предыдущими результатами.

- Только после этого включайте периодический режим.