# Промпт для создания нового прибора LotSensor

Ниже находится готовый промпт для постановки задачи разработчику или AI. Он описывает создание нового лотового датчика с учётом ошибок и решений, выявленных при длительной отладке действующего прибора.

## НАЧАЛО ПРОМПТА

Ты — ведущий разработчик промышленной измерительной системы. Требуется спроектировать и реализовать новый лотовый датчик для измерения уровня и массы сыпучего продукта в бункере.

Не делай проект как быстрый макет. Сразу проектируй его как ремонтопригодный, диагностируемый и безопасный прибор, рассчитанный на работу без постоянного подключения компьютера.

Основная цель — получить повторяемое измерение уровня продукта, устойчивую парковку груза, понятную диагностику и возможность быстро заменить плату, датчик или энкодер без повторения длительной экспериментальной отладки.

## 1. Принцип механизма

В приборе используется двигатель с барабаном и нитью. На нити находится измерительный груз. Внутри небольшого хода груза установлен металлический элемент, который контролируется безынерционным индуктивным датчиком.

Пока груз висит на натянутой нити, металл не находится у датчика. После касания продуктовой поверхности нить ослабевает, металлический элемент смещается примерно на 20 мм и попадает в зону индуктивного датчика.

Это событие означает физическое касание продукта и должно немедленно остановить спуск. После короткой безопасной паузы двигатель должен начать выборку слабины и подъём.

Последовательность штатного замера:

- Проверить разрешение от внешних механизмов.

- Убедиться, что контроллер исправен.

- Выполнить парковку груза у верхней точки.

- Обнулить рабочие счётчики только после подтверждённой парковки.

- Выдержать не более 20 мс перед началом измерения.

- Опускать груз до срабатывания физического датчика грунта.

- Мгновенно отключить движение вниз.

- Выдержать короткую паузу реверса, необходимую драйверу.

- Быстро выбрать провисшую нить.

- Продолжить подъём с рабочей скоростью.

- Перед верхней точкой при необходимости снизить скорость.

- Подтвердить парковку.

- Сохранить результат, диагностические данные и запись отчёта.

- Перейти в явно отображаемое состояние «Готов».

## 2. Главные уроки предыдущей разработки

Следующие требования обязательны. Они появились из реальных неисправностей и не должны быть упрощены или удалены без испытаний.

### 2.1. Безопасное состояние PWM

При подаче питания, аппаратном сбросе, загрузке bootloader и прошивке выход PWM не должен кратковременно переходить в активный уровень.

Реализовать одновременно:

- внешний резистор 4,7–10 кОм от PWM к GND;

- раннюю настройку GPIO PWM как обычного выхода LOW;

- запуск таймера с compare=0;

- только после этого переключение пина в альтернативную функцию PWM;

- аппаратное разрешение драйвера двигателя, которое по умолчанию выключено;

- аппаратный аварийный STOP независимо от микроконтроллера.

Критерий приёмки: при включении, выключении, reset и перепрошивке двигатель не должен дёргаться даже кратковременно.

### 2.2. Грунт определяется физическим датчиком

Основной признак касания продукта — только отдельный дискретный датчик. Нельзя автоматически объявлять грунт по снижению скорости энкодера: трение, неравномерность механики и малая скорость дают ложные срабатывания.

Допускается использовать скорость энкодера только для диагностики, но не для принятия решения о грунте.

Датчик должен иметь:

- согласованный уровень 0–3,3 В;

- однозначно заданную активную полярность;

- внешнюю подтяжку;

- фильтрацию коротких помех, не создающую заметной задержки;

- отдельный LED, непосредственно показывающий сырой вход всегда, а не только во время измерения;

- отображение сырого входа в диагностике программы.

Для применённого NPN open-collector датчика:

металл обнаружен → вход LOW → грунт активен → LED горит

металла нет       → вход HIGH → грунт свободен → LED погашен

Критерий приёмки: изменение входа видно на LED практически мгновенно и не зависит от текущего режима автомата.

### 2.3. Не смешивать парковку и начало измерения

После подтверждённого верхнего упора перед измерением нельзя выполнять обычное отпускание груза длительностью 500 мс. Оно давало дополнительный сход нити и постоянную ошибку длины.

Правильная последовательность:

верхний упор подтверждён

→ PWM=0

→ обнуление счётчиков

→ 20 мс

→ измерительный спуск

Длительная пауза отпускания допускается только внутри отдельного теста парковки, но не на пути непосредственно к измерению.

### 2.4. Рабочее измерение выполнять по подъёму

На реальном механизме наиболее стабильный результат получен по импульсам подъёма. Поэтому:

- коэффициент рабочего энкодера вычислять по ходу вверх;

- итоговую измеренную длину брать по ходу вверх;

- ход вниз обязательно сохранять для сравнения;

- показывать импульсы и миллиметры вниз и вверх;

- не усреднять направления без доказанной необходимости;

- расхождение направлений использовать как диагностику механики, а не скрывать поправками.

### 2.5. Два энкодера должны быть независимыми

Использовать:

- основной квадратурный энкодер нити;

- энкодер двигателя как второй независимый источник.

Для каждого нужны:

- собственный коэффициент импульсы/мм;

- отдельные сырые счётчики;

- отдельные пути вниз и вверх;

- отображение импульсов, миллиметров и коэффициента;

- ручной выбор рабочего источника;

- возможность временно продолжить работу при отказе одного источника после проверки исправности второго.

Если энкодер двигателя не передаёт направление, знак его движения формировать из фактической команды двигателя. При остановленном двигателе импульсы не должны самопроизвольно менять направление анимации.

Нельзя применять коэффициент одного энкодера к другому.

### 2.6. Не маскировать систематическую ошибку поправками

Все дополнительные поправки результата по умолчанию равны нулю.

Если результат постоянно отличается на одну величину, проверять:

- физическую точку парковки;

- лишний сход нити перед спуском;

- высоту установки датчика;

- высоту груза;

- коэффициент выбранного энкодера;

- правильность геометрической формулы;

- проскальзывание и инерцию;

- только после этого — обоснованную поправку.

Не добавлять одновременно несколько эмпирических коэффициентов. Каждая поправка должна иметь физический смысл, отдельное имя и тест.

### 2.7. Разделять измеренный путь и высоту продукта

Энкодер сообщает длину движения груза, а оператору нужна высота продукта от дна бункера. Это разные величины.

Ввести геометрические понятия:

базовая плоскость =

высота нижнего конуса + высота цилиндра

высота точки датчика =

базовая плоскость + вертикальная высота датчика над базой

высота продукта =

высота точки датчика − измеренный путь груза

Оператор вводит вертикальную высоту датчика над базой. Не использовать расстояние вдоль наклонной стенки и не называть его горизонтальным смещением.

Высота груза должна быть отдельной понятной поправкой, поскольку груз может быть заменён.

### 2.8. Реальный режим и симулятор не должны влиять друг на друга

Симулятор должен работать без контроллера, COM-порта и датчиков.

После включения симулятора:

- один раз отправить реальному контроллеру безопасную парковку, если связь была;

- затем симулятор не должен опрашивать контроллер и принимать от него состояния;

- все состояния, импульсы, движение, грунт и ошибки создаёт виртуальный контроллер;

- ползунок задаёт уровень продукта только в симуляторе;

- симулируется полный цикл, включая парковку, спуск, грунт, подъём и возврат;

- отчёты симулятора хранятся отдельно.

В реальном режиме:

- ползунок скрыт или заблокирован;

- уровень рисунка вычисляется из последнего реального результата;

- масса вычисляется из этого же результата;

- симуляционные данные не могут попасть в рабочий отчёт.

## 3. Рекомендуемая архитектура нового устройства

Разделить систему на независимые уровни:

- Силовая часть двигателя.

- Согласование и гальваническая развязка сигналов.

- Микроконтроллерный автомат реального времени.

- Надёжный двоичный протокол.

- Компьютерный шлюз.

- Пользовательский интерфейс.

- Симулятор.

- Автоматические тесты.

- Документация и заводской профиль.

Каждый уровень должен иметь отдельный тест, позволяющий проверить его без остальных частей.

## 4. Требования к аппаратной части

### 4.1. Микроконтроллер

До начала разработки явно зафиксировать:

- точную модель MCU и объём Flash/RAM;

- напряжение логики;

- используемые таймеры;

- UART и DMA;

- пины SWD;

- доступные прерывания;

- карту всех входов и выходов;

- резервные пины.

Не назначать пины «по памяти». Перед разводкой проверить каждый пин по datasheet, alternate-function map, схеме платы и коду инициализации.

### 4.2. Верхняя парковка

Предпочтительно установить отдельный бесконтактный верхний концевик. Остановка по исчезновению импульсов двигателя может остаться резервным каналом, но не должна быть единственным способом определения упора в новом серийном приборе.

Если механика всё же использует упор и токовую защиту:

- ограничить PWM парковки;

- ограничить максимальное время;

- контролировать оба энкодера;

- после остановки выполнять контролируемый тест отхода и возврата;

- распознавать ситуацию «двигатель вращается, нить стоит» как зажатие;

- не удерживать мотор под током неопределённое время.

### 4.3. Запрет измерения

Предусмотреть вход от механизмов загрузки и выгрузки.

Для нового промышленного прибора предпочтителен fail-safe вариант:

- нормально-замкнутая цепь разрешения;

- обрыв провода означает запрет;

- гальваническая развязка;

- фильтр помех;

- отдельная индикация причины запрета.

Если для совместимости используется активный LOW и нормально-разомкнутые контакты, это должно быть явно указано на схеме и в диагностике.

При запрете во время спуска:

- немедленно остановить движение;

- выдержать безопасную паузу реверса;

- припарковать груз;

- перейти в «Ожидание механизмов»;

- не возобновлять прерванный замер автоматически.

### 4.4. Выход «занят»

Сделать отдельный выход для внешней автоматики:

- активен при запуске, движении, парковке, измерении и ошибке;

- неактивен только в подтверждённом «Готов» либо в согласованном состоянии ожидания механизмов;

- при сбросе должен принимать безопасное состояние аппаратно;

- для 24-вольтовой автоматики использовать транзистор, реле с драйвером или оптопару.

### 4.5. Индикация без компьютера

Обязательны отдельные индикаторы:

- питание;

- «Готов»;

- движение/занят;

- ошибка;

- сырой датчик грунта;

- внешний запрет.

Если количество LED ограничено, состояния должны иметь однозначные шаблоны мигания, описанные на корпусе и в документации.

### 4.6. Помехоустойчивость

Предусмотреть:

- раздельную прокладку силовых и сигнальных кабелей;

- экранирование энкодеров;

- правильное заземление экрана с одной стороны;

- TVS на внешних линиях;

- RC-фильтры там, где они не искажают импульсы;

- быстрые оптопары для энкодера 600 PPR;

- Schmitt-trigger или цифровой изолятор при длинных линиях;

- терминаторы и fail-safe резисторы RS-485;

- разъёмы с защитой от переполюсовки;

- маркировку каждого провода и пина.

## 5. Требования к прошивке

Язык C11. Не использовать C++, динамическую память и блокирующие задержки в основном цикле.

### 5.1. Автомат состояний

Реализовать явный конечный автомат. Минимальные состояния:

INIT

SELF_TEST

READY

MANUAL_UP

MANUAL_DOWN

PARKING

PARK_CONFIRM

MEASURE_START_WAIT

DESCENDING

CONTACT

SLACK_TAKEUP

ASCENT_RAMP

ASCENDING

POST_MEASURE_PARK

INTERLOCK_STOP

INTERLOCK_WAIT

FAULT

Для каждого состояния определить:

- допустимые команды;

- входное действие;

- действие каждого тика;

- критерий успешного выхода;

- таймаут;

- возможные ошибки;

- безопасную реакцию на запрет и STOP.

Запрещены скрытые переходы, основанные на глобальных флагах без документации.

### 5.2. Неблокирующая работа

- Главный цикл должен обслуживать автомат, связь, входы, LED и watchdog.

- ISR только фиксирует событие или копирует данные в кольцевой буфер.

- UART — DMA + IDLE либо эквивалентная неблокирующая схема.

- Ни один таймаут не реализовывать через задержку в цикле.

- Все ISR/DMA-флаги объявлять volatile.

- Не использовать malloc/free.

### 5.3. Watchdog

Watchdog обязателен. Обновлять его только после успешного выполнения полного цикла обслуживания критических подсистем. Зависший автомат или связь не должны бесконечно поддерживать watchdog отдельным таймером.

После watchdog-reset:

- двигатель остаётся аппаратно выключенным;

- причина сброса сохраняется;

- выход «занят» принимает безопасное состояние;

- требуется новая подтверждённая парковка.

### 5.4. Работа энкодеров

Для квадратурного энкодера:

- аппаратный timer encoder mode;

- расширение 16-битного счётчика без потери переполнений;

- цифровой фильтр входов;

- отдельный знак и абсолютный путь;

- атомарное чтение общих счётчиков.

Для одноканального энкодера двигателя:

- считать фронты в коротком ISR;

- знак брать из зафиксированного направления команды;

- при смене направления сначала остановить двигатель и только затем менять знак;

- сохранять сырые импульсы, не только миллиметры.

### 5.5. Физический датчик грунта

Реализовать две независимые функции:

- прямое отображение сырого входа на LED;

- использование подтверждённого входа автоматом только в допустимом состоянии спуска.

Не разрешать случайному LOW во время парковки менять алгоритм. При этом сырой LED всё равно обязан показывать реальный вход.

Фильтрация должна подавлять короткие выбросы, но не создавать задержку, заметно увеличивающую сход нити. Значение фильтра подтвердить осциллографом и тестом скорости механизма.

### 5.6. Таймауты и защиты

Отдельно контролировать:

- максимальное время одного движения;

- максимальный путь спуска;

- отсутствие импульсов энкодера нити;

- отсутствие импульсов энкодера двигателя;

- отсутствие начала подъёма после контакта;

- превышение времени выборки слабины;

- парковку;

- зажатие нити;

- потерю связи, если она влияет на выбранный режим;

- некорректную конфигурацию.

Каждая причина должна иметь собственный код ошибки и понятный текст.

### 5.7. Сохранение конфигурации

Хранить в энергонезависимой памяти:

- magic;

- версию структуры;

- длину;

- настройки;

- геометрию;

- CRC.

При изменении структуры увеличивать версию и писать миграцию. Не читать старую структуру как новую.

Запись выполнять только при фактическом изменении данных. Защититься от износа Flash и пропадания питания во время записи. Для серийного изделия предпочтительны две копии с номером поколения либо внешняя FRAM/EEPROM.

### 5.8. Заводской профиль

Заводской профиль должен существовать отдельно от прошивки в редактируемом JSON-файле и содержать:

- параметры движения;

- таймауты;

- коэффициенты обоих энкодеров;

- выбранный источник;

- геометрию;

- плотность;

- коэффициент продукта;

- версию профиля;

- понятное имя.

Встроенные значения прошивки являются только безопасным fallback. После замены контроллера интерфейс должен одной командой записать полный заводской профиль в плату и затем прочитать его обратно для проверки.

## 6. Протокол связи

Использовать RS-485 с CRC, sequence и явными ответами.

Минимальные свойства:

- фиксированные байты синхронизации;

- версия протокола;

- команда;

- sequence;

- длина payload;

- payload;

- CRC16;

- код результата;

- защита от повторного выполнения команды при повторе запроса;

- таймаут ответа;

- не более трёх повторов;

- счётчики CRC, UART, timeout и переполнений.

Статус должен возвращать:

- состояние автомата;

- все активные ошибки;

- PWM и направление;

- сырые импульсы обоих энкодеров;

- миллиметры обоих энкодеров;

- путь вниз;

- путь вверх;

- сохранённый результат;

- датчик грунта;

- внешний запрет;

- выход «занят»;

- локальные кнопки;

- число завершённых измерений;

- причину последнего сброса.

Протокол документировать одновременно в прошивке и компьютерной части. Добавить автоматические тесты кодирования, декодирования, фрагментации, мусора, неверного CRC и повторного sequence.

## 7. Компьютерная программа

Программа должна работать как локальный сервер и открывать интерфейс в браузере.

### 7.1. Надёжный запуск

- Не открывать браузер до готовности API и главного HTML.

- Проверять /api/version.

- Затем получать / и проверять полноценный HTML.

- Выполнять несколько попыток с ограниченными таймаутами.

- Писать startup.log.

- Запрещать второй экземпляр шлюза на том же COM-порту.

- Если сервер уже работает, открывать существующую страницу.

- Чётко различать: HTTP запущен, COM найден, контроллер отвечает.

### 7.2. Интерфейс состояния

В самом верху постоянно показывать:

- связь;

- состояние крупным текстом;

- «Готов»;

- текущий этап;

- двигатель и направление;

- датчик грунта;

- внешний запрет;

- текущие импульсы;

- путь вниз и вверх;

- последний результат;

- активную ошибку.

Оператор не должен угадывать, почему кнопка заблокирована. Рядом должна быть явная причина: нет связи, не готов, активен запрет, идёт другой режим, тарировка или ошибка.

### 7.3. Настройки

Для каждого поля указать:

- понятное название;

- единицу измерения;

- допустимый диапазон;

- заводское значение;

- практическое влияние;

- предупреждение для опасных параметров.

Не оставлять неиспользуемые настройки среди обычных полей. Устаревшие поля либо удалить с миграцией протокола, либо поместить в скрытый раздел совместимости.

### 7.4. Тарировка

В одной вертикальной группе показывать:

Энкодер нити:

вниз — импульсы, миллиметры, K

вверх — импульсы, миллиметры, K

Энкодер двигателя:

вниз — импульсы, миллиметры, K

вверх — импульсы, миллиметры, K

Показывать этап автоматической тарировки. После расчёта автоматически выполнять контрольный замер. Коэффициенты разрешить редактировать вручную. Перед следующим измерением изменённый коэффициент должен быть записан и прочитан обратно.

### 7.5. Рабочие режимы

Реализовать:

- один замер;

- парковку;

- ручной подъём и спуск;

- серию заданного числа замеров;

- периодический режим с часами, минутами и секундами;

- первый периодический замер сразу после запуска;

- следующий замер только после полного завершения предыдущего и истечения интервала;

- локальный автономный запуск без компьютера;

- симулятор;

- аварийную остановку;

- сброс ошибки.

Не запускать лишнюю парковку из двух одновременно работающих планировщиков. Источник периодического режима должен быть один.

### 7.6. Рисунок бункера

В реальном режиме:

- уровень берётся из последнего измеренного результата;

- груз движется по выбранному рабочему энкодеру;

- одноканальный энкодер двигателя отображается с учётом команды направления;

- масса пересчитывается по текущей геометрии;

- ползунок отсутствует.

В симуляторе:

- ползунок задаёт поверхность продукта;

- анимация проходит полный физический цикл;

- изменение геометрии меняет расчёты, но не обязано перерисовывать форму корпуса в реальном времени, если это отдельно не требуется.

### 7.7. Отчёты

Создавать один файл на календарный день. Хранить:

дата и время | результат, мм | результат, тонн

Использовать фиксированную ширину полей с запасом. Рабочие и симуляционные отчёты хранить раздельно. Результатом считать выбранный рабочий энкодер.

## 8. Геометрия бункера

Настраиваемые параметры:

- высота верхнего усечённого конуса;

- диаметр верхнего отверстия;

- основной диаметр бункера;

- высота цилиндра;

- высота нижнего усечённого конуса;

- диаметр нижнего отверстия;

- вертикальная высота датчика над базой;

- высота груза;

- плотность;

- коэффициент продукта;

- максимально допустимое заполнение.

Объём считать отдельно для каждой геометрической части с проверенными формулами усечённого конуса и цилиндра.

Масса:

масса = объём × плотность × коэффициент продукта

Плотность — множитель, не делитель.

Предусмотреть возможность двух приборов:

- боковой измеряет общий уровень;

- центральный определяет конус насыпания или воронку;

- центр выше края — объём конуса добавляется;

- центр ниже края — объём воронки вычитается;

- не обещать фиксированный процент точности по двум точкам;

- дать возможность вводить фактическую форму или поправку после натурных испытаний.

## 9. Симулятор

Симулятор должен реализовывать тот же интерфейс команд и статусов, что реальный контроллер. Нельзя делать отдельный упрощённый интерфейс, который не проверяет рабочий код.

Он должен моделировать:

- парковку;

- верхний упор;

- импульсы обоих энкодеров;

- разные коэффициенты;

- направление одноканального энкодера;

- инерцию после PWM=0;

- спуск;

- датчик грунта на уровне ползунка;

- выборку слабины;

- подъём;

- внешний запрет;

- таймаут;

- обрыв энкодера;

- ложный контакт;

- зажатие груза;

- отчёты;

- периодический режим;

- сброс ошибки.

Добавить регулируемые неисправности, чтобы обучать оператора и проверять обработку ошибок.

## 10. План разработки

Не писать всю систему сразу. Работать этапами с измеримым результатом.

### Этап 1. Зафиксировать требования

- Нарисовать механику и точки отсчёта.

- Зафиксировать полярности всех сигналов.

- Утвердить карту пинов.

- Утвердить схему согласования уровней.

- Утвердить безопасное состояние каждого выхода.

- Утвердить список состояний и ошибок.

Результат этапа: схема, карта пинов и диаграмма состояний до написания рабочей прошивки.

### Этап 2. Самотест платы

Создать отдельную прошивку, проверяющую:

- модель MCU и объём памяти;

- тактирование;

- RAM;

- Flash;

- CRC;

- DMA;

- таймеры;

- ADC;

- watchdog;

- резервное питание, если используется.

Результат должен быть доступен через отладчик и понятную LED-индикацию.

### Этап 3. Тест каждого электрического канала

Создать отдельные минимальные прошивки:

- безопасный PWM;

- направление;

- энкодер нити;

- энкодер двигателя;

- датчик грунта;

- локальные кнопки;

- запрет/занят;

- RS-485 передача;

- RS-485 приём и ответ.

Не переходить к автомату, пока каждый канал не проверен осциллографом или логическим анализатором.

### Этап 4. Механика без груза

- Проверить направления.

- Измерить реальную частоту PWM.

- Проверить диапазон устойчивого движения.

- Измерить время инерционного выбега.

- Проверить импульсы обоих энкодеров.

- Проверить аппаратный STOP.

### Этап 5. Парковка с лёгким грузом

- Настроить малую скорость.

- Проверить верхний датчик или алгоритм упора.

- Проверить отсутствие отпускания перед измерением.

- Выполнить не менее 50 парковок.

- Записать разброс нулевой точки.

Не добавлять измерение до стабильной парковки.

### Этап 6. Контакт с продуктом

- Проверить датчик на неподвижном механизме.

- Проверить его при движении вниз.

- Измерить задержку от физического контакта до PWM=0.

- Измерить лишний сход нити.

- Проверить реверс и выборку слабины.

- Исключить обнаружение грунта по скорости энкодера.

### Этап 7. Тарировка

- Использовать точный эталон.

- Собрать отдельно импульсы вниз и вверх.

- Рассчитать коэффициенты по ходу вверх.

- Выполнить не менее 20 контрольных замеров.

- Оценить среднее, разброс и температурный дрейф.

- Сравнить оба энкодера.

### Этап 8. Полный автомат

Проверить:

- один замер;

- 100 последовательных циклов;

- периодический режим;

- запрет в каждом состоянии;

- аварийный STOP;

- отключение связи;

- перезапуск питания;

- зависание сервера;

- потерю каждого энкодера;

- ложный грунт;

- отсутствие грунта;

- зажатие нити.

### Этап 9. Интерфейс и симулятор

Сначала обеспечить полную телеметрию, затем оформление. Все кнопки должны иметь объяснимую блокировку. Симулятор должен проходить те же сценарии.

### Этап 10. Приёмка

Система принимается только после:

- электрических измерений;

- серии механических циклов;

- проверки всех ошибок;

- проверки после холодного старта;

- проверки после замены контроллера;

- восстановления заводского профиля;

- установки программы на чистый Windows-компьютер;

- проверки отчёта нового дня;

- проверки автономной работы без компьютера.

## 11. Обязательные автоматические тесты

### Прошивка

- расчёт миллиметров обоих энкодеров;

- знак направления;

- переполнение счётчиков;

- переходы автомата;

- активный запрет в каждом состоянии;

- таймауты;

- вычисление результата по геометрии;

- миграция конфигурации;

- CRC;

- повтор команды с тем же sequence.

### Компьютерная часть

- фрагментированные кадры;

- несколько кадров в одном чтении;

- шум до синхробайтов;

- неверный CRC;

- timeout и retry;

- потеря COM-порта;

- повторное подключение;

- только один сервер;

- заводской профиль;

- ежедневный отчёт;

- масса для контрольных геометрий;

- симулятор полного цикла;

- реальный уровень не зависит от ползунка;

- симуляционный отчёт не попадает в рабочий.

### Системные испытания

- 100 циклов без ошибки;

- 24 часа периодической работы;

- включение/выключение питания в разных состояниях;

- сильные электромагнитные помехи от двигателя;

- обрыв каждого сигнального провода;

- замыкание каждого входа на GND;

- проверка недопустимого напряжения до подключения к MCU;

- холодный и нагретый механизм.

## 12. Диагностика и журналирование

Каждое измерение должно сохранять диагностический снимок:

- время;

- причина запуска;

- выбранный энкодер;

- импульсы вниз/вверх обоих энкодеров;

- миллиметры вниз/вверх;

- коэффициенты;

- время спуска;

- время подъёма;

- момент срабатывания грунта;

- лишний путь после контакта;

- состояние парковки;

- активные предупреждения;

- итоговый результат.

Обычный отчёт оператора оставить коротким. Полную диагностику писать в отдельный технический журнал с ограничением размера и ротацией.

## 13. Документация

До завершения проекта создать:

- инструкцию оператора без внутренних технических терминов;

- техническую инструкцию разработчика;

- карту пинов;

- схему внешних подтяжек;

- схему согласования уровней;

- описание автомата состояний;

- описание протокола;

- список кодов ошибок;

- процедуру замены контроллера;

- процедуру тарировки;

- процедуру сборки и выпуска;

- чек-лист приёмки;

- журнал изменений.

Документация должна обновляться в том же изменении Git, что и код.

## 14. Правила работы разработчика или AI

- Перед правкой прочитать актуальный код и документацию.

- Не считать старое описание источником истины без проверки кода.

- Не менять несколько физических гипотез одновременно.

- Для каждой неисправности сначала сформулировать проверяемую причину.

- Перед правкой записать ожидаемое наблюдение.

- После правки выполнить конкретный тест.

- Не улучшать соседние части без отдельного согласования.

- Не удалять диагностическую информацию ради красивого интерфейса.

- Не скрывать ошибку увеличением допуска без измерений.

- Не прошивать рабочую установку, пока не подтверждено безопасное состояние механизма.

- После диагностической прошивки всегда возвращать рабочую.

- Все коэффициенты, полярности, единицы и значения по умолчанию хранить в одном явно документированном месте.

- Любой пользовательский параметр должен иметь единицу измерения.

- Любое заблокированное действие должно показывать причину.

- Любой новый режим должен быть реализован и в симуляторе.

## 15. Формат результата разработки

Предоставлять изменения по этапам. Для каждого этапа указать:

- что реализовано;

- какие файлы изменены;

- какие пины и уровни используются;

- влияние на Flash/RAM/CPU;

- новые риски;

- как проверить без двигателя;

- как проверить с двигателем;

- результаты тестов;

- что ещё не проверено физически.

Не объявлять функцию готовой только потому, что код компилируется. Готовность означает успешный автоматический тест и подтверждённое наблюдение на реальном механизме.

## 16. Итоговые критерии нового прибора

Новый LotSensor считается готовым, если:

- двигатель гарантированно неподвижен при включении и сбросе;

- парковка повторяется без заметного изменения нулевой точки;

- перед спуском нет лишнего отпускания груза;

- грунт определяется отдельным датчиком без ложного порога скорости;

- реакция на грунт измерена и минимальна;

- рабочая длина считается по стабильному ходу вверх;

- оба энкодера независимо откалиброваны и сравниваются;

- результат корректно переводится в высоту от дна;

- перенос датчика учитывается через вертикальную высоту над базой;

- геометрия, плотность и коэффициент дают проверяемую массу;

- внешний запрет безопасно паркует груз;

- состояние «Готов» видно без компьютера;

- при любой ошибке двигатель выключается;

- после замены платы профиль восстанавливается одной операцией;

- симулятор полностью работает без контроллера;

- интерфейс объясняет каждое состояние и блокировку;

- отчёты не смешивают реальные и учебные данные;

- система проходит длительный циклический тест;

- все подключения и процедуры задокументированы.

Сначала представь архитектуру, карту сигналов, автомат состояний, список рисков и поэтапный план испытаний. Не начинай писать рабочую прошивку, пока эти документы не проверены и не утверждены.

## КОНЕЦ ПРОМПТА